Приложение 1

Описание объекта закупки

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию [указать вид оборудования, подлежащего техническому обслуживанию]

Цель закупки: Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации медицинских изделий.

Наименование объекта закупки: Техническое обслуживание медицинских изделий согласно Перечню медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию (п. 6) (далее – Перечень).

1. Общие требования. Нормативное регулирование оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий производится в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 № 45 «О лицензировании деятельности                  в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)                               (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»        (если в Перечне имеется оборудование, являющееся источником ионизирующего излучения);

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (если в Перечне имеется оборудование, являющееся радиационным источником, носителем радиоактивных веществ);

Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» (если в Перечне имеется оборудование, являющееся радиационным источником, носителем радиоактивных веществ);

ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

ГОСТ Р 58450-2019 Изделия медицинские с измерительными функциями. Контроль состояния;

ГОСТ 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий;

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;

ГОСТ Р 50326-2020 Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

ГОСТ Р 50267.0-92 ССБТ Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования  и методы испытаний;

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований;

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования к радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

РТМ 42-2-4-80 (Операционные блоки правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии);

Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»», утвержденных Минздравом России 24.09.2003 г. и Министерством промышленности, науки и технологий России 10.10.2003 г.

Письмо Росздравнадзора от 08.04.2022 № 01и-376/22 «О рекомендациях по эксплуатации и техническому обслуживанию медицинских изделий»

2. Разрешительные документы, необходимые для осуществления услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий

1. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»):

(в зависимости от Перечня медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию, необходимо выбрать из постановления и указать конкретные виды медицинских изделий соответствующего класса потенциального риска применения (для варианта 1-3) или указать конкретный вид услуг (для варианта 4))

1.	На осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса ______ потенциального риска применения:

_______________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)»

Либо (лицензии, действующей до 01.01.2024)

2.	На осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) в части технического обслуживания медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса _________ потенциального риска применения:

_________________________________________________________________________________________________________ (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1445 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)»)

Либо

3.	На осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

техническое обслуживание следующих групп медицинской техники класса _______ потенциального риска применения:

_________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1445 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)»)

Либо (лицензии, действующей до 31.12.2023)

4. На осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

-	монтаж и наладка медицинской техники;

-	контроль технического состояния медицинской техники;

-	периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

-	ремонт медицинской техники

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники")

В случае, если в перечень медицинских изделий включено оборудование, которое является источником ионизирующего излучения

2. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»):

на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности):

Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 278 от 02.04.2012 года «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»

Либо

на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности):

Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2022 № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»

В случае, если в перечень медицинских изделий включено оборудование, которое является радиационным источником

3. Наличие лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии - эксплуатация радиационных источников

(Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 №280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»)).

3. Порядок проведения технического обслуживания

Техническое обслуживание: комплекс регламентированных нормативной, технической и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности медицинских изделий при их использовании по назначению, предусмотренному производителем.

На техническое обслуживание принимаются зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия технически исправные и полностью укомплектованные, с комплектом эксплуатационной документации, смонтированные согласно требованиям эксплуатационной документации, применяемые по назначению, укомплектованные (при необходимости) запасными частями и принадлежностями, с действующим свидетельством о поверке (для медицинских изделий, внесенных в реестр средств измерений).

Техническому обслуживанию подлежат медицинские изделия, в том числе находящиеся в эксплуатации, в гарантийный период, в запасе, на хранении, на консервации в медицинской организации, на дому у пациентов или размещенные на транспортных средствах.

При проведении технического обслуживания осуществляются следующие виды услуг:

- периодическое техническое обслуживание;

- техническое диагностирование;

- ремонт медицинских изделий;

- внеплановое техническое обслуживание;

- обновление программного обеспечения и установка опций;

- контроль технического состояния;

- монтаж/демонтаж и наладка медицинских изделий

( при составлении Технического задания должны быть выбраны конкретные виды услуг из тех, что указаны выше)

Периодическое техническое обслуживание (плановое, регламентное): техническое обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени. Это комплекс услуг по поддержанию работоспособности медицинского изделия, снижения вероятности отказов и увеличения сроков эксплуатации изделия. Включает в себя услуги, специфические для каждой группы изделий медицинской техники, в соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации.

Примерный перечень услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинского оборудования:

	очистка от пыли, грязи изделия в целом или его составных частей;

	чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

	затяжка ослабленных крепежных элементов;

	замена отработавших ресурс составных частей;

	специфические для данных изделий услуги, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

	настройка и регулировка изделия.

Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам отражается в эксплуатационной документации, с учетом условий и сроков эксплуатации составляет ______________ (указать периодичность).

Внеплановое техническое обслуживание: часть мероприятий по техническому обслуживанию медицинских изделий, которая выполняется до сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости.

Техническое диагностирование: определение технического состояния медицинского изделия. В случае внезапного выхода из строя медицинского изделия Исполнитель проводит его диагностику независимо от даты планового технического обслуживания, в течение _______после получения заявки.

Контроль технического состояния: проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинского изделия требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

Обновление программного обеспечения и установка опций:  проводится  в рамках действующего регистрационного удостоверения медицинского изделия. Перед обновлением программного обеспечения медицинского изделия необходимо обеспечивать создание резервных копий используемого обеспечения для возможности возврата к ранее установленной его версии.

В случае необходимости обновления и настройки программного обеспечения медицинского изделия, осуществляемого в рамках оказания услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий, указывается, что Исполнитель должен обладать соответствующим разрешением (лицензией) от правообладателя такого программного обеспечения в соответствии со статьей 1233 ГК РФ.

(при выборе этого вида услуг указывается, в отношении какого оборудования проводится обновление, с какой периодичностью оно должно проводиться)

Ремонт: комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. В рамках проводимого ремонта технические характеристики должны доводиться до значений, определенных технической документацией. После проведения ремонта изделие должно проходить настройку (регулировку) и проверку в объеме и по правилам, изложенных в эксплуатационной документации, с записью результатов  в журнале технического обслуживания. Ремонт выполняется  на месте эксплуатации медицинской техники (если изделие стационарное), в отдельных сложных случаях ремонт может проводиться по месту нахождения Исполнителя. Основным средством восстановления работоспособности изделий при ремонте служит замена отказавших составных частей изделия запасными. Срок выполнения работ по ремонту ________________________________________

Первый вариант: запасные части для текущего ремонта приобретаются заказчиком отдельно

Второй вариант: стоимость запасных частей, указанных ниже, включена в цену контракта (если известен перечень запасных частей и их количество).

| № п/п | Наименование запасной засти | Характеристика запасной части | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Использование запасных частей и  расходных материалов

Запасная часть – составная часть медицинского изделия, предназначенная для замены находящейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия.

Расходные материалы – материалы и изделия, предназначенные для периодической замены через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, а также для обслуживания и поддержания исправности медицинского изделия.

При проведении технического обслуживания применяются запасные части и расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Применяемые расходные  материалы и запасные части должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены).

Допускается замена запасных частей и расходных материалов, на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинских изделий и подтверждении обеспечения требований безопасности. Запасные части и расходные материалы должны иметь идентификацию, позволяющую однозначно определить пригодность применения для оказания услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий.

Качество расходных материалов и запасных частей, применяемых при оказании услуг по техническому обслуживанию, должно соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия Госстандарта России и/или декларации о соответствии в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Если  законодательством установлены требования о наличии сопроводительных документов (регистрационное удостоверение, декларация соответствия, паспорт безопасности, качества и т.п.), запасные части и расходные материалы должны быть снабжены указанными документами. Запасные части и расходные материалы с нормированным сроком годности должны быть применены в период установленного срока годности. До момента использования запасные части и расходные материалы должны храниться в условиях, соответствующих требованиям производителя, в том числе специальным требованиям к хранению и транспортированию. Сведения об условиях хранения должны документироваться. Запасные части и расходные материалы должны быть проверены заказчиком на соответствие всем требованиям до их использования.

Гарантийный срок  на расходные материалы составляет ______________________

Гарантийный срок на запасные части составляет ________________________________

(требования к запасным частям предъявляются в случае, если техническое обслуживание включает замену запасных частей, известен их перечень и количество)

Выполнение организационных мероприятий

Исполнитель в рамках оказания услуг по техническому обслуживанию должен обеспечить:

1. Ведение журнала технического обслуживания медицинской техники с внесением актуальных записей, содержащих сведения о состоянии эксплуатируемых и обслуживаемых медицинских изделий, о проведенном техническом обслуживании, о замененных запасных частях и расходных материалах, о результатах услуг.

2. В случае отказа или сбоя в работе оборудования давать телефонную консультацию представителю Заказчика в течение _________________, а если необходимо, обеспечивать прибытие специалистов к Заказчику в течение _________________ с момента направления заявки о неисправности медицинской техники.

3. __________ раз в течение действия контракта проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации медицинских изделий; доведение до персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно- диагностическом процессе.

4. Составление дефектной ведомости пришедшей в негодность медицинской техники.

5. Организация устранения аварийных ситуаций: направление Исполнителем своего представителя для принятия срочных мер по восстановлению работоспособности медицинского оборудования в случае внезапного выхода из строя должно осуществляться в сроки не более ___________________после получения заявки.

4. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

Участник закупки на момент заключения контракта предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги по техническому обслуживанию медицинских изделий с указанием реквизитов удостоверений (сертификатов) об обучении, пройденном в организации, имеющей право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации).

При оказании услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий необходимо руководствоваться требованиями Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (действует с 07.01.2023), Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2891-11 и НРБ-99, Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

(указывается при необходимости в зависимости от наличия соответствующего оборудования в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию)

Проведение технического обслуживания осуществляется согласно действующей технической и эксплуатационной документации производителя.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий необходимо иметь контрольно-измерительное, технологическое и испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию медицинских изделий, указанных в эксплуатационной и нормативной документации. Средства измерения, применяемые при оказании услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий, должны быть поверены, технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано.

Постановлением от 30 ноября 2021 года N 2129 определен перечень средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания медицинских изделий в зависимости  от групп медицинских изделий по классам потенциального риска их применения. Номенклатуру средств технического оснащения, их состав и наименования, наличие свидетельств о поверке и аттестации проверяют непосредственно перед началом работ ответственные лица заказчика с целью недопущения порчи медицинских изделий при использовании несоответствующего оснащения.

По всему перечню принимаемых на техническое обслуживание  медицинских изделий Исполнитель имеет нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области технического обслуживания. Исполнитель ведет учет медицинской техники, принимаемой на техническое обслуживание, участвует в подготовке актов, о списании пришедшей в негодность медицинской техники, участвует в определении потребности в запасных частях к медицинской технике.

Исполнитель обеспечивает:

- соответствие выходных параметров обслуживаемой медицинской техники требованиям технической документации,

- контроль качества оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий.

5. Срок оказания услуг:______________________________________________________. Конкретные даты оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники устанавливаются заказчиком по согласованию с исполнителем в зависимости от загруженности медицинской техники.

6. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

(может быть оформлено в виде отдельного приложения)

| №№ п/п | Наименование медицинского изделия | Модель (марка) | Наименование производителя | Номер регистрацион-ного удосто-верения | Страна происхож-дения | Год выпуска | Заводской номер (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: ортопедические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гастроэнтерологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вспомогательные и общебольничные медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офтальмологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоматологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| анестезиологические и респираторные медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нейрологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сердечно-сосудистые медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для оториноларингологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физиотерапевтические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для in vitro диагностики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для акушерства и гинекологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| урологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-резонансной томографии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для манипуляций, восстановления тканей, органов человека: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офтальмологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физиотерапевтические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия для акушерства и гинекологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| анестезиологические и респираторные медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сердечно-сосудистые медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-резонансной томографии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| урологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия, предназначенные для афереза: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 3 потенциального риска применения: урологические медицинские изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медицинские изделия, предназначенные для афереза: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Документ подписан в составе

заявки на закупку в РИСБО

должность									ФИО